Техническое задание

на приобретение средства измерения  спектрофотометра

для центральной лаборатории на 2026 год

| № п/п | Требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назначение | Прибор предназначен для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности жидких проб, а также для расчета концентрации определяемых компонентов |
| 2 | Требования к оборудованию | Стационарный настольный прибор с оптико-механическим и электронным узлами в общем корпусе |
|  |  | Разложение лучей в спектр монохроматором с дифракционной решеткой |
|  |  | Источник излучения галогенная и дейтериевая лампы для видимой и УФ-области спектра |
|  |  | Приемник излучения – кремниевый фотодиод |
|  |  | Кюветное отделение с возможностью размещения прямоугольных кювет с длиной оптического пути от 10 мм до 100 мм |
|  |  | Диапазон длин волн от 190 нм до 1000 нм |
|  |  | Установка рабочей длины волны с шагом не более 1 нм |
|  |  | Диапазон измерений коэффициента пропускания от 0 % до 100 % |
|  |  | Диапазон измерений оптической плотности от 0,0 Б до 3,0 Б |
|  |  | Абсолютная погрешность установки длины волны не более ± 1 нм |
|  |  | Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания не более ± 1 % |
| 3 | Специальные требования | Время установления рабочего режима с момента включения не более 30 минут |
|  |  | Встроенное программное обеспечение на русском языке с высоким уровнем защиты от внесения изменений |
|  |  | Встроенная программа автоматической проверки (самодиагностики) прибора |
|  |  | Встроенный жидкокристаллический дисплей, отображающий параметры самодиагностики, задаваемые величины, градуировочные графики и результаты измерений, ошибки |
|  |  | Встроенная сенсорная или кнопочная клавиатура со всеми функциями управления прибором |
|  |  | Возможность создания градуировочных графиков по методу наименьших квадратов с удалением выбросовых значений |
|  |  | Возможность измерения оптической плотности, коэффициента пропускания, массы или массовой доли определяемого компонента по заранее созданным градуировочным графикам |
|  |  | Автоматический расчет статистических параметров при создании градуировочных графиков и выполнении измерений |
|  |  | Встроенная память для сохранения градуировочных графиков и результатов измерений |
|  |  | Возможность подключения к персональному компьютеру через USB-интерфейс, управления параметрами и отображения данных с помощью лицензионного программного обеспечения |
|  |  | Наличие обязательных идентификационных признаков (наименование и (или) условное обозначение типа СИ, наименование изготовителя, заводской номер, год или дата изготовления) |
|  |  | Дата изготовления прибора должна составлять не более года на дату заключения договора закупки |
| 4 | Электрические характеристики | Напряжение питания сети 220 В ± 10 % |
|  |  | Потребляемая мощность – не более 150 ВА |
|  |  | Частота (50 ± 1) Гц |
| 5 | Условия эксплуатации | Температура окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 35 °С |
|  |  | Атмосферное давление – от 84 кПа до 106 кПа |
|  |  | Относительная влажность – от 20 % до 80 % |
| 6 | Требования к документации и сертификации | Техническое описание, паспорт, руководство (инструкция) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (техническая документация завода-изготовителя), в том числе перевод на русский язык для импортного оборудования |
|  |  | Сведения о содержании драгоценных металлов и драгоценных камней |
|  |  | Копии сертификата Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описания типа СИ, методики поверки СИ (должно быть внесено в Государственный реестр РБ) |
|  |  | Свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории, уполномоченной на проведение государственной поверки на территории РБ, либо лаборатории, поверка которой признается на территории РБ, с выполнением условий признания первичной поверки, указанных в Государственном реестре РБ |
| 7 | Количество | 1 шт. |
| 8 | Требования к комплектации | Комплект поставки спектрофотометра должен включать: кварцевую кювету с крышкой с длиной оптического пути 50 мм – 2 шт; кюветодержатель – 1 шт.; USB-кабель для подключения к персональному компьютеру – 1 шт.; лицензионное программное обеспечение для управления прибором с помощью персонального компьютера – 1 носитель; источники излучения (лампы) и другие необходимые материалы в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу в течение гарантийного срока; шнур электропитания – 1 шт.; пылезащитный чехол на корпус прибора – 1 шт. |
| 9 | Срок поставки | 2-3 кв. 2026 года |
| 10 | Требования к запуску и обслуживанию | Шеф-наладка и обучение персонала эксплуатации и обслуживанию уполномоченным представителем завода-изготовителя на территории заказчика |
|  |  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |
|  |  | Наличие сервисного центра и поверочной лаборатории на территории РБ |
| 11 | Гарантия | Не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| 12 | Другие специальные требования к предложению | Техническое предложение должно содержать ответы на все требования в последовательности, изложенной в техническом задании. Техническое предложение признается не соответствующим техническому заданию, если: не отвечает требованиям технического задания; не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании; участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности |

Зубаревич 29 36 32