ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение счетчика-расходомера ультразвукового

согласно плану закупок на вспомогательное оборудование на 2026 год для цеха ТВСиК УЭ
	№

п.п.
	Требования технического задания
	Требуемые параметры

	1
	2
	3

	1.
	Наименование:
	счетчик-расходомер ультразвуковой типа ВИРС-У или аналог

	2.
	Область применения:
	измерение и учет объема, объемного расхода жидких сред в замкнутых трубопроводных системах на технологических процессах

	3.
	Характеристики измеряемой среды:
	техническая вода

	3.1
	температура
	+5…+30 °С

	3.2
	давление
	0,1…0,6 МПа

	3.3
	плотность
	0,98…1,05 г/см3

	4.
	Технические требования к прибору:
	

	4.1
	условный диаметр ППР
	DN 300

	4.2
	диапазон измерения
	30 – 1200 м3/ч

	4.3
	предел относительной погрешности измерения
	± 1 % в диапазоне 100:1

	4.4
	выходной аналоговый и цифровой сигнал расхода
	4-20 мА, активный, c гальванической развязкой; частотно-импульсный; цифровой RS-485

	4.5
	напряжение питания
	24 V DC

	4.6
	индикатор
	- местный ж/к дисплей с подсветкой и кнопками для навигации;
- отображение измеренных значений, сообщений об ошибках и информационных сообщения

	4.7
	дистанционное программирование расходомера
	RS-485 (Modbus RTU)

	4.8
	измерения расхода
	в прямом и обратном направлениях

	4.9
	конструкция расходомера
	раздельная версия

	4.10
	удаление электронного модуля от первичного преобразователя расхода
	75 метров

	4.11
	корпус электронного блока
	материал ударопрочный, стойкий к агрессивным средам;

	4.12
	монтаж расходомера на технологический трубопровод
	Фланцевое исполнение первичного преобразователя расхода, фланцы сталь, исполнение EN 1092-1(DIN2501)

	4.13
	установочная длина ППР
	600 мм

	4.14
	технологическая диагностика
	контроль заполнения проточной части ППР

	4.15
	диагностика и сигнализация неисправности
	вывод на индикатор; токовый выход (< 4 мА)

	4.16
	кабельный ввод
	для кабеля Ø 8-14 мм

	4.17
	степень защиты прибора
	не ниже IP 67

	4.18
	температура окружающей среды
	от –30 до +45 °С

	4.19
	окружающая среда
	агрессивная и коррозионная

	4.20
	срок службы прибора
	не менее 10 лет

	4.21
	гарантия
	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

	5.
	Требования к сертификации:
	прибор на момент подачи предложения должен быть внесен в Госреестр средств измерений РБ

	6.
	Гарантийное обслуживание
	представительство компании или сервисный центр, предоставляющий услуги по ремонту предлагаемого типа оборудования на территории РБ

	7.
	Требования к оформлению технических предложений
	обязательное заполнение графы требуемые параметры и предоставление технической документации, подтверждающей каждый пункт технических требований

	8.
	Требования к предложению на соответствие ТЗ:
	предложение считается не соответствующим ТЗ если:

	8.1
	
	не отвечает требованиям технического задания

	8.2
	
	не содержит ответов на все требования в полном объеме, изложенном в техническом задании

	8.3
	
	участник отказался, исправить выявленные ошибки, неточности или не предоставил ответ на дополнительный запрос

	9.
	Требования к комплекту поставки:
	- счетчик-расходомер ультразвуковой;
- эксплуатационная документация на русском языке, с указанием содержания ДМ и ДК;

- свидетельство о первичной поверке, выданное лабораторией, аккредитованной в РБ;

- комплект ответных фланцев для установки на стальной трубопровод DN300

	10.
	Количество:
	2 шт.

	11.
	Срок поставки
	2 квартал 2026 года.


Макоед 29 78 93
3

